	登封市人民医院监护仪采购项目询价表

	询价编号登医—202607

	报价日期:                                           年    月   日 

	投标总报价（单位:元）

	投标公司(签章):

	联系人:
	联系电话:

	采购项目
	登封市人民医院监护仪采购项目

	采购控制价
	本项目采购控制价为人民币20000.00元，采购人不接受超过采购控制价的报价。
	报价
	备注

	采

购
内

容
	监护仪（2台）参数要求
1、一体式监护仪,可监护成人,儿童

2、不小于10寸彩色液晶显示，彩色高分辨率不小于800*600

3、波形显示通道数≥8，颜色与位置可调

4、标准配置可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温

5、具备呼吸氧合图、趋势共存、大字体、NIBP回顾等多种显示界面

6、三种监护模式任选：手术模式/监护模式/诊断模式

7、心电规格： 3导/5导可自动转换

8、具有起搏分析功能

9、具有ST段分析功能

10、心律失常分析不少于15种

11、可在同一界面设置所有参数报警上下限，有效提高医护人员工作效率

12、具备掉电存储功能,当交流电与电池断电时均可保存当前数据

13、电池：内置电池可随时充电，工作时间≥2小时

14、具备不小于100小时趋势图表、100个报警和手动事件、1000组NIBP测量、120分钟重点心电波形存储回放功能

15、支持有线、无线网络的连接，组成中央监护系统

16、心电：心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm3导/5导可相互转换

17、无创血压

测量范围：10-270mmHg

测量方式：振荡法，有袖带脱落的自动识别功能

18、血氧饱和度 测量技术：数字血氧技术，抗运动、抗弱灌注，可显示PI指数

19、体温：双通道体温监测，具有温差显示

测量范围：0～50 ℃

20、呼吸

监测方法：胸阻抗法

呼吸率监测范围：0～150 bpm

窒息报警：0～60s

21、脉搏

脉率测量范围：20 bpm～250 bpm

22、监护仪开机时间≤15秒

23、每台配备配套可固定监护的移动小推车一辆，采用静音万向轮，带刹车功能。

24、所投监护仪具备医疗器械三类注册证

25、使用年限≥10年

	品牌：
单价：
总报价：


	

	说明：

1.本次询价项目采用一次性报价，所报价格为最终发票结算价。

2.中标后，供应商擅自变更或无故不提供中标产品，采购人有权作出不利于供应商的处理。

3.供应商应提供的有关资料：营业执照、医疗器械经营许可证、法人委托书、详细报价清单、及各种资质证明等相关证件复印件并加盖公章。资料密封并在密封处加盖公司印章。

4.询价成交原则：符合要求，提出最低报价的供应商确定为成交供应商。

5.2026年7月2日下午17:00之前将资料密封邮寄、快递或送达登封市人民医招标采购办公室收（询价表必须单独密封，并在密封包装外注明本次询价项目名称，投标公司名称等字样，密封处加盖骑缝章，再装入快递封套、信封、档案袋或其他包装内，不得单层密封包装）电话：0371-62897651。

6.如对询价表的填写事宜如有不明之处，请拨打联系电话：0371-62897651。联系人：王礼鹏



询价承诺书

我方自愿参与该项目的政府采购，根据《政府采购法》及相关法律法规和询价文件的要求郑重承：

一、严格遵守国家法律法规及相关规定，合法经营。

二、全面履行询价文件的承诺，杜绝不正当竞争行为，作到诚实、守信。

三、我方保证联系人、联系电话等信息真实齐全，如单位、地址、联系人等发生变动及时通知贵方。

四、我方保证自觉接受并积极配合贵方有关监督检查和考核管理，如实反映情况。

五、我方如存在以下违约行为的，经调查属实，自愿接受解除供应商资格，列入不良行为记录名，1-3年内不参加贵单位组织的采购活动，并予以通报。

1、所提供的中标货物的价格高于同期同质的市场价。

2、不履行投标文件中的承诺。

3、提供虚假发票。

4、不积极配合有关部门监督及管理。

5、违反承诺书其他规定。

六、如我方所投报价高于市场调查价，采购人有权不采购我方产品。

七、如我方违约，给采购人造成经济损失的，采购人有权按实际经济损失要求我方进行赔偿。

八、我方所提供的货物符合国家质量标准及相关行业对产品的要求。

九、本承诺书经我方代表签字并加盖公章后生效。

承诺方法定代表人：

（承诺方盖章）

法定代表人或授权人签字：

                                              年    月   日

